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制造商：上海辉世仪器设备有限公司

敬告：

     1、在使用仪器前请认真阅读此说明书。

2、仪器为本公司新研制的纯水氢气发生器，勿需加碱液直接加入纯水即可。

3、注意测漏不能长时间、 满负荷工作。

4、更换变色硅胶时，一定在无压情况下更换。

“SHH”系列纯水氢气发生器，杜绝加碱。它具有体积小重量轻、转化效率高、 产气量足等特点，是替代氢气钢瓶的一种理想的升级换代产品。

一、仪器的安装与使用

1、将仪器从包装箱内取出，检查有无因运输不当而损坏，核对仪器备件，合格证及保修卡是否齐全。

2、连接仪器气路管，保证接头不漏气。

3、打开仪器的水桶盖，加入纯水、去离子水，不要超过观察水位线，也不要低于下限水位线，拧紧上盖。

4、接通电源，打开电源开关，电源开关红灯亮，产气灯绿灯亮。输出流量液晶显示屏显示，显示数为，400-600，压力表指针由0Mpa上升到0.4Mpa仪器可正常使用。

5、仪器自带有干燥管一套。使用过程中注意观察干燥管中的硅胶是否变色，如变色部分超过整部分的一半时应及时更换变色硅胶。更换时应在无压力情况下进行，打开干燥管顶部上盖，取出内管把变色部分倒掉加入新的变色硅胶或再生后的硅胶。然后把内管放入干燥管中确定放好，拧紧上盖，确保不漏气。

6、仪器使用一段时间后，水桶内的纯水会变少，变混浊应及时加入或更换纯水。建议：3-6个月水桶内的水全部放掉，清洗水桶后加入新水。仪器运输时将水桶内的水放掉，放水方法：将仪器背后的放水硅胶管拉出，拿掉尼龙堵即可。

二、工作原理

SHH系列氢气发生器电解池采用当今国际先进的固体聚合物电解质制氢技术，使产出的氢气含氧量小于0.1ppm，它依纯水为电解液，以钛金属做电极。通电后，阴极产氢气，阳极产氧气。氧气放空，氢气进入气水分离器后与水分离，经干燥管充分干燥后，从出气孔输出。本仪器采用了高灵敏度，模糊自动跟踪控制系统，即用即产，用气产气，不用气不产气，实现了自动恒压、恒流，使压力稳定精度范围小于0.001Mpa，保证仪器输出氢气纯度高，压力   稳定、安全、持续。
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附图：

三、主要技术参数

1、氢气纯度：99.999%

2、氢气流量：0-200ml/min  0-300ml/min  0-500ml/min 

3、输出压力：0.4MPa

4、可用纯水：大于2MΩ去离子水或二次蒸馏水

5、压力稳定性：<0.001Mpa

6、供电电源：220V±10%    50Hz

7、消耗功率:    120W  150W  200W

8、外形尺寸：350mm×220mm×340mm

9、净   重：    11公斤  11公斤  12公斤

四、注意事项

1、严禁在附近有明火的地方使用。

2、通风条件良好。

3、严禁使用规定外的水:如自来水、纯净水、会造成电解池损坏。

4、不得随意拆缷电解池。

五、故障原因与排除方法
	故障现象
	故障原因
	检查方法排除方法



	仪器开机不能工作

电源灯不亮
	电路没有接通

保险管烧坏
	连接好电路

更换保险管

	产氢气压力不上

流量显示在300以上
	仪器内部气路系统漏气


	用检测液检测各气路连接处

拧紧漏点

	流量显示在150左右

用氢气仪器，压力不上
	仪器外部气路连接漏气
	

	产氢气流量数值

偏差太大
	1、电解池老化

2、电源输出电流不正常
	更换电解池、清洗电解池

调整电源、更换电源

	氢气不纯
	干燥管内硅胶吸附已饱合
	更换变色硅胶

	净化干燥管内有水
	汽水分离器不能正常排水
	更换气水分离器

清洗气水分离器

	纯水消耗过大
	水循环管路有漏水

电解池温度过高
	观察排除漏水

电解池老化更换电解池或清洗电解池


仪器自发出之日起一年内产品因质量问题发生故障，我们将无偿维修及更换，超过保修期后，我们负责对产品终身维修。

上海辉世仪器设备有限公司

地址：上海市闵行区闵北路88弄
服务热线：400-021-0456    

电话传真：021-51601815

邮箱：Http://www.huishisepu.com      

